## Лист1
Lot № 2 "Tilsimat enjamlary" boýunça ýöriteleşdirme / Спецификация по лоту № 2 "Tехнологическое оборудование" / Lot № 2 "Technological equipment".
№ п/п | Наименование продукции | Тип, марка, ГОСТ, тех условия | Ед.изм | Кол-во | График поставки | Базис поставки | Год выпуска продукции
1 | Весы электронные аналитические (наличие паспорта, руководства по эксплуатации, методики поверки, текст на дисплее прибора на рус. языке. | TDS 1396-2019 (ГОСТ 24104-2001) Barlaghana terezileri. Umumy tehniki talaplar. Класс точности - I. Наибольший предел взвешивания, г - 220. Наименьший предел взвешивания, г - 0,01 Дискретность отсчёта, мг - 0,0001. Время установления показаний, сек - 1,0. Сохранение в памяти результатов взвешивания, данных калибровки. Питание весов - адаптер сетевого питания, встроенный аккумуляторный блок. Весы снабжены интерфейсом RS232С для подключения к периферийным устройствам, персональному компьютеру, принтеру. Калибровка весов – внешняя и внутренняя Противосквозняковый бокс - для повышения точности измерений. | Комплект | 1 | Согласно спецификации | DAP (УКПО, Марыйская база №2) | 2023г.
2 | Ацетатно-свинцовая лента для анализатора сероводорода "Galvanic-802" | Del mar, scientific Galvanic Part#co0329 lead Agetate tape | Шт. | 24
3 | Фильтр для регулятора низкого давления | Filtration Ltd. 1-800-247-0202. #11,6025-12 Street S.E Calgary, ABT2H2K1. | Шт. | 3
4 | Блок питания на "Galvanic-802" | Galvanic APPLIED SCIENCES PU 1414 CONDOR POWER SUPPLY CO107B0192 OSC20-24G ASSEMBLED IN MEXICO | Шт. | 1
5 | Ленто протяжной механизм для "Galvanic-802" | "Galvanic-802" | Комплект | 1
6 | Главная плата (Main board) Condumax II | D/C 49/08 80494-14 *CON0284A4* | Шт. | 1
7 | 11 компонентный калибровочный газ (для хроматографа Danalyzer 500) Баллон -10литр, 150бар в комплекте с редуктором. Срок использования не менее 3 лет | Компонентный состав, % моль: 1.N-Heptane С7H8-0.0512; 2.N-Hexane С6H14-0.0141; 3.N-Pentane n-С5H12-0.0163; 4. Iso-pentane i-С5H12- 0.0148; 5.n-butane n-С4H10- 0.0620; 6.Izo-butane i-С4H10-0.0359; 7.Propane С3H8- 0.2794; 8.Ethan С2H6-2.2264; 9.Carbon dioxide CO2-0.5559; 10.Nitrogen N2-1.7849; 11. Methan СH4-94.9591 | Баллон | 2 | -//- | -//- | -//-
8 | 11 компонентный калибровочный газ (для хроматографа PGS 9000) Баллон -10литр, 180бар в комплекте с редуктором. Срок использования не менее 3 лет. | Компонентный состав, % моль: 1. N-Geksan-0,03 2. Izo-pentan-0.098 3. N-pentan-0,098 4. 2.2 dimetil propan-0.05 5. Izo BUTAN-0.295 6. Butan-0.297 7. Carbon Dioxide-1,025 8. Propan-1.137 9. Nitrogen-2.508 10. Etan-5.032 11. Metan-89.43 | Баллон | 4 | -//- | -//- | -//-
9 | Гелий газ в комплекте с регулятором давления. Баллон 50 литр180 бар Срок использования не менее 2 лет | Чистота - 99,999 % | Баллон | 12 | -//- | -//- | -//-
10 | Азот газ в комплекте с регулятором давления. Баллон 50 литр 200 бар | Чистота нне менее 95% | Баллон | 2 | -//- | -//- | -//-
11 | Пропан калибровачный газ в комплекте с регулятором давления. Баллон 10 литр. 7,5 бар. Срок использования не менее 3 лет | Класс 3,5 Чистота 99,95% | Баллон | 4 | -//- | -//- | -//-
12 | Сероводород в азоте калибровояный газ в комплекте с регулятором давления. Баллон 10 литр 150 бар. Срок использования не менее 1 года | Hydrogen Sulfide (сероводород) 7-10 ppm Nitrogen (азот)-Balance | Баллон | 1 | -//- | -//- | -//-
13 | Смесь сероводорода, метилмеркаптана и этилмеркаптана в азоте в комплекте с регулятором давления. Баллон 150 бар 10 литр. Срок использования баллона не менее 1 года. (для анализатора “ODOR-on-line”) | Компонентный состав в азоте: 1.Сероводород -5мг/м3; 2.Метилмеркаптана-5мг/м3; 3.Этилмеркаптана-5мг/м3. | Баллон | 6 | -//- | -//- | -//-
14 | Кислород в азоте. Баллон 150 бар 2л. Срок использования не менее 3 лет. | Oxygen 4.5 (O2) - 700ppm in Nitrogen (N2) | штук | 3 | -//- | -//- | -//-
15 | Калибровочный газ для детекторов токсичных газов | (H2S) Hydrogen Sulfide 50 PPM(vol) Air balance, 0,8 L, PH 186 BAR, 58 GAL | штук | 256 | -//- | -//- | -//-
16 | Калибровочный газ для детекторов горючих газов | Methane 50% LEL (2,5% VOL) Air balance 0,8 L, PH 186 BAR, 58 GAL | штук | 48 | -//- | -//- | -//-
17 | Водород газ для Хроматографа Maxum Edition -II | Wodorod 99,9999% 50 litr 150 bar, Срок использования не менее 3-лет | Баллон | 72 | -//- | -//- | -//-
18 | Гелий газ для Хроматографa Siemens MicroSam | Geliy 99,9999% 50 litr 150 bar, Срок использования не менее 3-лет | Баллон | 24 | -//- | -//- | -//-
19 | Калибровачный газ для анализатора компонентов серы Maxum Edition -II | Butylmercaptane (C4H10S) - 3PPM Methylmercaptane (CH4S) - 3PPM H2S - 3PPM tert. Butylmercaptane (C4H10S) - 3PPM Carbonsulfide COS - 4PPM Ethylmercaptane (C2H6S) - 4PPM Propylmercaptane (C8H8S) - 4PPM Oxygen O2 - 400PPM Methane CH4 - Rest 10 litr 200 bar | Баллон | 2 | -//- | -//- | -//-
20 | Калибровочный газ для анализатора точки росы (баллон) | Propan 99,99%, 10litr 150 bar | Баллон | 2 | -//- | -//- | -//-
21 | Калибровочний газ для анализатора точки росы Chanscope II | ГСО № 5082-89 состава пропана 2-го разряда | Баллон | 2 | -//- | -//- | -//-
22 | Калибровочний газ для анализатора testo 350 | Стандартные образцы состава газовых смесей (ГСО-ПГС) O₂ - 0…25 об.%; CO - 0…10000ppm; COниз. - 0…10000ppm; NO - 0...4000ppm; NOниз. - 0...300ppm; NO₂ - 0...500ppm; SO₂ - 0...5000ppm; H₂S - 0...300ppm; CO₂-(IR) - 0...50об.%; | Баллон | 2 | -//- | -//- | -//-
23 | Калибровочний газ для газового хромотографа Agilent 7890 А | Калибровочный газ для анализатора природного газа, пo ISO 6974 состав компонентов: водород-0,05%, гелий-0,05%, кислород-0,1%, н-бутан-0,2 % , CO₂-2,0 %, этан-2,0 % , н-гексан-0,1 %, изо- бутан-0,2 %, изо-пентан-0,15 % , н-пентан-0,15 %,азот-1,0 % , пропан-0,5 %, баланс- метан (моль %). 20L. 300 bar | Баллон | 2 | -//- | -//- | -//-
24 | Баллон | Гелий високой чистоты 99,999% <100Psia. 40 L. заполнения стальных балонов. | Баллон | 5 | -//- | -//- | -//-
25 | Баллон | Аргон 99,997% заполнения стальных балонов. 300 bar 40L | Баллон | 5 | -//- | -//- | -//-
26 | Калибровочный газ (баллон) | Porta GAZ- LOT# 966067. 713-9286477 (H2S) Hydrogen Sulfide PPM-50, Air balance, 58 GAL | Баллон | 44 | -//- | -//- | -//-
27 | Калибровочный газ (баллон) | Porta GAZ – LOT 962874 PART 90100507 METHANE 50% LEL (2,5%VOL), AIR balance | Баллон | 8 | -//- | -//- | -//-
28 | Смесь меркаптанов в азоте (калибровочный газ(для анализатора ODOR-on line | H2S, CH3SH, C2H5SH – 5~10 mg/m3, 150-bar, 10-litr. Срок использования не менее 3 года | Баллон | 2 | -//- | -//- | -//-
29 | Порошок триоксида хрома для анализатора Odor | CrO3 | кг | 1
30 | Пропан калибровачный. Баллон - 10 литр. 7,5-бар. В комплекте с редуктором. Срок использования не менее 3 года | Класс 3,5 99,99% | Баллон | 2 | -//- | -//- | -//-
Примечание:
1. Наименование предлагаемой продукции указать в соответствии с маркировками заводов производителей.
2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей на русском языке (заверенные печатью), с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре .
3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описание на русском языке в бумажном и в электронном варианте.
4. Предоставить электронный вариант предложения (USB флешка).
5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет ПОСТАВЩИКА.
6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГК "ТУРКМЕНГАЗ" ИЛИ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ.
7. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом:
- Уставные документы (устав);
- Подробную банковскую референцию;
- Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб;
- Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал);
. Калькуляцию цен, на предлагаемую к поставке продукцию.
8. Представить разрешение на производство, сертификаты (лицензии) выданные уполномоченным органом и заверенный посольством или консульством Туркменистана в стране производителя.
9. Рассматриваются предложения участников тендера которые являются производителем и/или официальным представителем производителя.
10. Срок действия коммерческого предложения не менее одного года.
* В случае отсутствия в тендерном предложении (пакете) запрашиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить Ваше предложение без официального уведомления.